Министерство Образования Российской Федерации

Московский Государственный Институт Электроники и Математики

(Технический Университет)

Отчет

по лабораторной работе:

«Автоматический мост»

Выполнил:

студент гр. РС-42

Белик Г.А.

Москва 2006г.

- Цель работы:

Целью работы является изучение принципа действия, конструкции и методов исследования автоматических мостов.

- Применяемое оборудование и измерительные приборы:

1. Автоматический мост КСМ-4.

2. Магазин сопротивлений.

- Схема автоматического моста:

- Результаты экспериментальных исследований:

| Точка шкалы исследуемого моста, t | Сопротивления магазина, R | Увеличение показаний, t1 | Уменьшение показаний, t2 | Абсолютная погрешность | Вариация Δв=t1-t2 | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Прямой ход Δ1=t1-t | Обратный ход Δ2=t2-t |  |  |
| 0 | 45,8 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 |  |
| 20 | 49,71 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | 53,62 | 42 | 41 | 2 | 1 | 1 |  |
| 60 | 57,53 | 64 | 63 | 4 | 3 | 1 |  |
| 80 | 61,44 | 86 | 85 | 6 | 5 | 1 |  |
| 100 | 65,35 | 110 | 109 | 10 | 9 | 1 |  |

6. Вывод по работе.

В работе мы изучили методы и средства измерений ,изучили автоматические мосты, научились вычислять абсолютную погрешность и вариацию показаний для каждой поверяемой точки  и находить основную приведённую погрешность.